荧光定量PCR仪技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 主要用于科室针对强直性脊柱炎患者的特异性指标HLA-B27的基因检测 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 人类基因组DNA |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 无 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 样本容量：≥96孔板、≥12×8联管、≥96×0.2ml单管 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 动力学范围：1～1010 Copies |  |
| 2.3 | ★参数3 | 适用染料：FAM/SYBR GreenI;HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA;Texas Red/ROX;Cy5; Cy5.5; 预留通道 |  |
| 2.4 | 参数4 | 模块温度范围：4～105℃（最小设置温度：≤0.1℃）具有低温保存功能 |  |
| 2.5 | 参数5 | 升降温速率：≤5.0℃/s (max) |  |
| 2.6 | 参数6 | 温控精度：≤±0.1℃ |  |
| 2.7 | 参数7 | 扫描模式：全板扫描，指定行扫描 |  |
| 2.8 | 参数8 | 加液量：5～100μl |  |
| 2.9 | 参数9 | 平板电脑：内存≥512M,硬盘空间≥10GB,CPU:Pentium®4虚拟内存≥1000MB |  |
| 2.10 | 参数10 | 电泳仪：输出3～300V、1～400mA、1～120W |  |
| 2.11 | 参数11 | 水平电泳槽：配≥10尺梳子，可同时检测≥96孔产物 |  |
| 2.12 | 参数12 | 水浴箱：可调节室温至≥100℃水域温度 |  |
| 2.13 | 参数13 | 涡旋混匀器：用于PCR反应体系混匀 |  |
| 2.14 | 参数14 | 紫外分析仪：紫外透射光，可用于PCR凝胶成像 |  |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 平板电脑一台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 电泳仪一台 |  |
| 3.3 | 配置3 | 水平电泳槽一台 |  |
| 3.4 | 配置4 | 水浴箱一台 |  |
| 3.5 | 配置5 | 涡旋混匀器一台 |  |
| 3.6 | 配置6 | 紫外分析仪一台 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效报价。