心率变异分析仪技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 检测精神压力，植物神经系统是否紊乱，猝死机会，生活与工作方式健康与否。 |  |
| 1.2 | 检测对象 | 所有人（除去心率异常患者） |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 可以保存和实时显示≥5分钟心电波形 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 检测人体心理压力、疲劳度、植物神经功能。 |  |
| 2.3 | ▲参数3 | 可以同时实时显示和采集三个人的数据 |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 一次采集心电信号不小于5分钟。 |  |
| 2.5 | 参数5 | 显示交感与副交感的平衡度 |  |
| 2.6 | 参数6 | 显示方式：电脑屏幕显示。 |  |
| 2.7 | 参数7 | 可以自动生成EXCEL统计报表，分别统计：不同的年龄、性别、职业、单位等。 |  |
| 2.8 | 参数8 | 心率测量范围：30bpm-200bpm。 |  |
| 2.9 | 参数9 | QRS波检测：QRS波幅度和间期 a) 幅度为0.5-5mV；间期为70-120ms； b) 不应对幅度≤0.15mV或间期≤10 ms的1mV的信号有响应。 |  |
| 2.10 | 参数10 | 电气安全性能：符合GB9706.1-2007的要求。 |  |
| 2.11 | 参数11 | 开放接口，能够把原始报告、数据、图片接入体检系统 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 心率采集盒（三台） |  |
| 3.2 | 配置2 | 三导心电电缆（三条） |  |
| 3.3 | 配置3 | USB 连接线（三条） |  |
| 3.4 | 配置4 | 计算机 （硬盘：100G）（一台） |  |
| 3.5 | 配置5 | 彩色喷墨打印机（一台） |  |
| 3.6 | 配置6 | 肢体电极夹（九个） |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.7 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.8 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.9 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.10 | 工程师培训 | 支持 |  |